## Sheet1
成都市级医院采购联盟2025年医疗设备集中市场调研第四批-04调研明细表（CDLC-2025004-04)
注：（一）该表格已有的行、列须固定，请不要调整或者删除，若需增加请在最后一列备注注明。 （二）电子版发送上传至指定位置（文件命名：生产厂家+成都市级医院采购联盟2025年医疗设备集中市场调研第四批-04调研明细表）。 (三）若厂家仅一个档次的产品如满足需求请在最低、中档、高档次均填写信息。 （四）若设备含有可升级或可选配模块，注明各模块名称、主要功能及价格。 （五）本次调研项目中主要涉及功能要求，若含有参数涉及到倾向性、唯一性请“参数反馈”列进行反馈，并注明第一项第几条具体指向。
序号 | 调研单位 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 总预算（万元） | 基本功能要求 | 基本配置（可按照实际需求进行增补修改） | 特殊配置要求 | 质保年限（整机含配件） | 付款周期 | 进口/国产 | 送货地点 | 生产厂家 | 过保后维保全保方案价格（按照报价的%进行填报） | 满足需求预算范围内最低配置产品规格型号 | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 低配-优势参数（体现设备优势的参数）（限5条） | 低配-重要参数（体现设备档次的参数）（限5条） | 满足需求预算范围内中等配置产品规格型号 | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 中配-优势参数（体现设备优势的参数）（限5条） | 中配-重要参数（体现设备档次的参数）（限5条） | 满足需求预算范围内高档配置产品规格型号 | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 高配-优势参数（体现设备优势的参数）（限5条） | 高配-重要参数（体现设备档次的参数）（限5条） | 可选配模块及各模块价格，若有多项 | 产品上市时间 | 近三年来响应产品在2023年度复旦榜中国医院综合排行榜A++++、A+++用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户） | 近三年来响应产品在2023年度复旦榜 中国医院综合排行榜A++、A+、A的用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户） | 近三年来响应产品三级甲等综合医院用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户） | 响应品牌近三年的市场占有率，并注明数据来源 | 如刚上市新产品无用户，请注明产品的具体情况及优势 | 参数反馈 | 备注
CDLC-2025004-04-01 | 成都市级联盟单位 | 多道电生理记录仪 | 1 | 60 | 60 | 用于描记心脏活动时人体体表心电图心腔内的心电波形、测量心腔和血管内压力、发放刺激，以供临床诊断或电生理研究之用。 | 1.安全标准：整机具备除颤防护功能，安全标准最低执行Ⅰ类CF型； 2.前置放大器1台：通道数≥56个通道，其中至少包括32道心腔内输入通道，12道全体表通道，4道有创血压通道，4道外刺激信号输入通道， 4道模拟信号输出通道； 3.控制主机1台：双核CPU、内存≥8G、硬盘4T、具备双硬盘双系统功能； 4.刺激仪：集成在多道生理记录仪前置放大器内。操作人员可通过鼠标和键盘控制刺激仪所有操作，任意通道发放刺激； 5.内置刺激仪至少两种模式可选：①电压范围：1V-8V；②电流范围：0.2mA-25.0mA。 6.显示系统2台： ≥24寸液晶显示器，分辨率达到≥1680*1050及以上； 7.显示系统中，1台作为实时显示，1台作为回顾分析，回顾屏能够实时显示波形； 8.采样率: 每通道恒定采样率≥2KHz； 9.硬件增益、软件增益多档可选：硬件增益放大倍数≥10000倍，采样敏感度≤0.01mV；软件增益放大倍数≥400倍。 10.输入阻抗： 体表输入阻抗≥2.5MΩ，心内输入阻抗≥2.5MΩ； 11.共模抑制比：体表≥85dB、心内≥85dB； 12.工频滤波：具备自适应滤波、50Hz 、60Hz 滤波开关设置； 13.心电信号分≥6个窗口显示，各导联可根据需要进行参数调整，如导联颜色、硬件增益、软件增益、滤波带宽、陷波、自定义限幅开关等； 14.导管的插接具有可视化的图示，只需选择导管第一个电极的位置，其余电极软件自动排列(提供技术支持资料)； 15. 二维三维一体化。具有多道记录功能，可以显示标准12导联心电图及32路心内电图，每个通道可独立设置滤波、陷波参数、显示颜色，可以更改通道的增益、刷新速度等;并提供模板保存功能，保存以上设置； 16. 具备脉冲消融系统兼容性，具备多极同时消融，可选择相邻任意两个电极间单独消融功能； 17.具备量化的形态学模板匹配：可根据选择的体表波形模板，实时进行波形匹配，并给出相识度参考值，便于室速、室早消融靶点的快速标测； 18.数据存储：全程自动存储、部分数据选择存储两种方式可选；术中隐藏未显示的通道，术后可随时调取显示，实现真正意义上的全程存储； 19.两种截图功能：屏幕截图功能和高清截图功能，截图分辨率≥6000×4000像素； 20.兼容性：兼容各品牌心脏射频消融仪、三维标测系统、冷冻消融系统 21.配置要求：控制主机1台；隔离电源：1台；前置放大器1台；内置刺激仪1套（具备电流模式、电压模式）；图形显示器4台；脉冲消融系统1套；附件线缆1套。 | 无 | 3年 | 验收合格后，接甲方通知，乙方提供合法有效的发票之后，甲方10个工作日内以银行转账方式向乙方支付验收合格部分货物的全部货款 | 国产 | 成都
CDLC-2025004-04-02 | 成都市级联盟单位 | 近红外脑功能成像检查仪 | 1 | 259.8 | 259.8 | 1.适用范围：采用近红外光照射生理机体表面，通过光吸收量变化，从而对大脑皮质表面区域血液中的氧化、还原血红蛋白的浓度变化进行多点测量，可获得血液量变化的分布、脑的代谢以及循环状态的图谱图像，通过动态图像显示脑活化状态数据；可用于临床上多种精神疾病如抑郁障碍、精神分裂症、双相情感障碍、焦虑障碍、睡眠障碍等辅助评估 2.发射探头≥24（单主机，非级联）；接收探头≥24（单主机，非级联），探测器为雪崩二极管APD，提供≥82有效探测通道（非断层），支持全脑同步检测； 3.主机功率 小于或等于200vA（提供医疗器械检验机构出具的 并在药监局备案的技术要求或国内具备CMA或CNAS认证资质的第三方机构出具的检测报告首页和对应关键页作为证明材料） | 1.主机 1台 2.发射探头 24个 3.接收探头 24个 4.近红外全头帽 2顶（成人全头帽、儿童全头帽） 5.近红外硅胶头帽 2顶 6.系统软件 1套 7.分析软件 1套 8.患者端交互软件 1套 9.加密锁 1套 | 无 | 3 |  | 国产 | 成都
CDLC-2025004-04-03 | 成都市级联盟单位 | 近红外脑功能成像检查仪 | 1 | 275 | 275 | 1.适用范围：采用近红外光照射生理机体表面，通过光吸收量变化，从而对大脑皮质表面区域血液中的氧化、还原血红蛋白的浓度变化进行多点测量，可获得血液量变化的分布、脑的代谢以及循环状态的图谱图像，通过动态图像显示脑活化状态数据；可用于临床上多种精神疾病如抑郁障碍、精神分裂症、双相情感障碍、焦虑障碍、睡眠障碍等辅助评估。 2.发射探头≥24（单主机，非级联）；接收探头≥24（单主机，非级联），探测器为雪崩二极管APD，提供≥82有效探测通道（非断层），支持全脑同步检测； 3.主机功率 小于或等于200vA（提供医疗器械检验机构出具的 并在药监局备案的技术要求或国内具备CMA或CNAS认证资质的第三方机构出具的检测报告首页和对应关键页作为证明材料） 4.支持与TMS TDCS全脑同位联用方案 ，提供厂家设备联用TMS/TDCS设备软件。 | 1.主机 1台 2.发射探头 24个 3.接收探头 24个 4.近红外全头帽 2顶（成人全头帽、儿童全头帽） 5.近红外硅胶头帽 2顶 6.系统软件 1套 7.分析软件 1套 8.患者端交互软件 1套 9.加密锁 1套 10.TMS经颅磁联用套件（包含TMS 联用头帽2顶；TMS联用同步盒1个；TMS联用耦合器2个；TMS联用发射光纤探头2个；TMS 联用接收光纤探头2个。） 1套 | 无 | 3 |  | 国产 | 成都
CDLC-2025004-04-04 | 成都市级联盟单位 | 视频脑电图仪（一拖三） | 1 | 55 | 55 | 1.具有高性能脑电放大器，微电子设计，电源、前置放大器和头盒高度集成于一体，极强的抗干扰能力，数字USB接口和主控电脑连接传输数据，USB供电。带有最新的阻抗检测功能，可通过放大器外壳指示灯和软件分析界面，直观显示各通道的阻抗状态。 2.具有动态时域地形图，压缩谱振图，异常波检测，脑功能检测，频域地形图分析，频域数值分析，功率谱图分析，直方图分析。3.长程视频脑电监测，实现24小时无人监护，全套先进摄像系统装置，采用数字图像处理技术，精确同步记录视频图像和脑电波形。4.脑电通道数≥32导，动态脑电记录盒通道数≥16导；输入范围：±15mv；共模抑制比≥110dB；噪声电平≤2.5uV ;幅频特性：1Hz-60Hz，误差：-15%至+5%；功率谱：幅度差≤±10%，频率差≤±5%；耐极化电压：加±300mV的直流极化电压时，偏差≤±5%；灵敏度分1uV/mm，10uV/mm和50uV/mm三挡，最大允许误差±5%。 | 1.配置要求：工作站1套、32导脑电放大器1台、动态脑电记录盒3台、摄像系统1套、电极线1套、仪器车1台。2.屏幕图形液晶显示器≥128×64，中/英菜单，实时显示信号波形。 3.采用大容量SD卡≥16G，无压缩记录≥48小时的完整EEG数据。其可靠性、可维护性大大优于CF卡、小硬盘和闪存。4.报告可预览，并提供脑电地形图、脑电波、及文字报告一体化输出，或单独选择其中任意导联进行自由组合。 | 无 | 3 |  | 国产 | 成都
CDLC-2025004-04-05 | 成都市级联盟单位 | 肌电图诱发电位仪 | 1 | 50 | 50 | 1、共模抑制比：≥125dB（提供检验报告） 2、噪声电压：≤0.3μV（rms）（提供检验报告）3、事件相关电位软件：听觉P300、视觉P300、电刺激P300、三重P300、听觉P50、视觉N400、伴随负电位、失匹配负波。4、震颤分析：结合加速器和肌电信号频域分析，获取震颤活动特性。 | 1.配置要求：软件系统1套、工作站1套、主机1台、≥6通道前置放大器1套、刺激器1套、耳机1套、闪光器1套。 2.通道数：≥6通道。3.电刺激器：高恒流电刺激最大脉冲强度：100mA±5%；最大脉冲宽度：1ms±5%。4.声音刺激器：最大Click声强：125～140dB（SPL 峰值）；最大白噪声强：105～115dB（SPL峰值）；声强在25dB至125dB范围内以不大于10dB的加减量分档选择。5.视觉刺激器：黑白翻转变化的棋盘格图像显示器；分别给与左、右和双眼刺激的LED闪光器。 | 无 | 3 |  | 国产 | 成都
CDLC-2025004-04-06 | 成都市级联盟单位 | 术中神经监护仪 | 1 | 50 | 50 | 1、超敏感触屏操作：≥15寸彩色液晶显示屏方便移动，分辨率≥1920×1080，直观清晰，支持手套下操作，操作简便。 2、曲线自适应功能：屏幕显示肌电波形曲线时，自动调节曲线幅度显示出完整的波形，无需手动调节曲线幅度。 3、通道关闭功能：具备可选择的通道关闭功能，用于关闭影响波形判断和计算的通道。 4、多语言界面：支持中、英文语言界面。 5、音频输出：具备多种提示音，包括开机提示音、事件提示音和刺激提示音等。最大音频＞110dB。 6、电极选择：支持多种刺激探头和电极，所配刺激探头必须具有单独的三类注册证。 7、截图功能：具备截图功能，用于实时截取屏幕图片信息。 8、测量功能：具备测量功能，用于测量神经信号数值大小。 9、提示阈值调节功能：具有可以调节提示阈值的功能，范围为0uV-2500uV。 10、刺激电流快速选择：具有快速选择预设电流值的功能，界面设置有三个按键，分别表示1mA，2mA，3mA电流，可以快速切换电流大小。 11、电极阻抗匹配机制：设置界面有电极阻抗匹配功能，当插管电极全部小于4kΩ并且同一通道电极阻抗差值小于2kΩ时，判定为插管接触良好，可进行下一步神经监测工作。 12、数据部分12.1 实时数据保存功能：可以保存术中实时数据信息，便于管理。术中随时调取数据、患者数据录入、截图、投屏（腔镜手术下视野更广）等。 12.2 有可供蓝牙连接的端口 13、一体化设计，体积小巧，便于携带，重量≤6kg。 13、采集部分 13.1 测量范围：5μV-10000μV； 13.2 带宽：15Hz-1.85KHz； 13.3 共模抑制比：≥80dB； 13.4 输入阻抗：＞10MΩ； 13.5 噪声水平：3-14μVpp； 14 电刺激部分 14.1 刺激方式：恒流； 14.2 负载范围：0-10KΩ； 14.3 刺激强度：0mA-30mA，可调节； 14.4 刺激频率：1、4、7、10Hz，可调节； 14.5 刺激脉冲宽度：50μs、100μs、150μs、200μs或250μs，可调节； 14.6 直流分量：0V; 15 通道部分 2.15.1 可提供术中神经监测通道，配置可自由选择：二通道、四通道、八通道。 16 信息安全 16.1 独家专利认证RFID技术：刷卡开机，专机专用，保护主机安全。 17 投屏系统 17.1 主机屏幕信息可投屏到显示器（腔镜手术下视野更广阔）。 18创新性灯光显示功能： 18.1 可提示正常、警告、错误三种状态;（绿色：正常；蓝色：警告；红色：错误 | 神经监测主机，红外荧光显像仪，神经监护气管插管，刺激探头 | 无 | 设 备 质 保 期 为 整 机 质 保 3 年 ， 质 保 期 从 验 收 完 成 之 ⽇ 起 算 。 | 验收合格95%，一年后5% | 国产 | 成都
CDLC-2025004-04-07 | 成都市级联盟单位 | 骨髓移植室中央监护系统及设备 | 1 | 60 | 60 | 1、中心监护系统支持有线、无线、遥测多元化的组网方式，中心监护网络中支持多达上千台床旁设备互连。 2、▲中心监护系统可支持来自监护仪端监测ECG， ST, QT/QTc， RESP， SPO2， PR，TEMP，NIBP，IBP，CO2，AG，EEG，NMT，PICCO，BIS等参数的显示和数据存储。 3、▲支持设备集成监护仪、床旁呼吸机，除颤仪，输注泵等设备的参数监测、控制。 4、可同时集中监护＞50个病人， 单个屏幕可支持数十个病人的同时集中监护。 5、多床观察时每床支持5个参数、4道波形的观察，支持大字体显示。 6、多床支持床标识显示，可用来区分护理组、病人组等。 7、支持重点观察某床病人，双屏和多屏时可支持固定一个辅助屏显示重点单床观察。 8、重点观察床支持多导心电、呼吸氧合图、动态短趋势、NIBP列表等多种视图显示，适用不同科室的观察习惯。 9、提供声、光、文字多重报警提醒功能，提供高、中、低三级报警。具有报警自动记录或打印功能。保存报警时刻前后数十秒的波形。 10、提供全床位最近24h的报警事件浏览功能。 11、支持至少240小时长趋势回顾和4小时短趋势回顾，至少240小时全息波形回顾，至少720条报警事件回顾，至少720条12导分析报告回顾，至少240小时的ST片段回顾，至少720条C.O. 测量结果回顾，至少100条呼吸氧合事件回顾，支持至少2万个历史病人数据存储与回顾。 12、支持至少75条药物计算结果回顾，至少100条血液动力学计算结果回顾，至少100条氧合计算结果回顾，至少100条通气计算结果回顾，至少100条肾功能计算结果回顾。 13、▲支持过去24小时病人心律失常事件统计功能，包括最大心率，最小心率，平均心率和≧23种实时心律失常分析及房颤分析数量的统计和报告输出。 14、支持报警报告、波形报告、趋势报告等。 15、可远程控制对床旁监护仪进行病人信息设置，解除病人 16、支持远程控制床旁监护仪报警暂停、报警复位，设置报警开关、报警级别、报警上下限等。 17、支持远程控制床旁监护仪启动NIBP测量，设置NIBP测量模式和时间间隔。 18、系统集成:与医院HIS、LIS等系统对接，实现数据共享，提高诊疗效率。 19、配套监护仪数量12台 1）≥10英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1024*600，≥8通道波形显示， 标配锂电池，工作时间≥6小时， 2）▲监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。 标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，适用于成人、小儿和新生儿。 3）采用ECG多导同步分析专利技术，保证心电监护的优异性 4）▲提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式， 5）▲配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmH。 6）提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况。 7）▲提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：0-200 rpm。 8）▲支持自主培训.功能，通过动画与图文结合，对医护团队介绍监护仪常用功能。 9）可升级临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分系统）、NEWS2（英国早期预警评分系统2），可支持定时自动EWS评分功能。 10）动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 11）▲主机集成附件收纳槽，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置，方便监护仪设备的高效管理和转移。 20、输液泵8台： 1）▲支持输血功能， 2）输液精度≤±5% 3）▲速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h 4）▲快进流速范围：0.1-2000ml/h，具有自动和手动快进可选； 5）≥8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、点滴模式、和间断给药模式 6）▲不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术 7）▲支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色 8）具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液 21、双通道注射泵8台： 1）▲ 注射精度≤±1.8% 2）速率范围：0.01-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h 3）▲支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml； 4）注射器安装后，在推拉盒触碰到注射器活塞末端时，不松开捏柄时推杆也可自动感应制动，防止药液误推 5）7种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式； 6）▲不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术 7）▲支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色 8）报警时可通过示意图片直观提示报警信息 9）在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； 10）双通道为主机一体化设计，无需额外配件。每个通道具备独立电源开关，使用时更节能 | 1、中央监护站:用于集中显示、分析、存储所有床位的监护数据。 2、床边监护仪:每个床位配备一台，用于实时监测患儿生命体征。3、网络通信设备:确保中央监护站与床边监护仪之间的数据传输。 4、其他配件: 包括传感器、导线、电源等。 | 无 | 原厂质保期3年(质保方式为整机全保，含主机、配套设备等) | 验收合格95%，一年后5% | 进口 | 成都
CDLC-2025004-04-08 | 成都市级联盟单位 | 无线多参数中央监护 | 30 | 3.5 | 105 | 1.▲每套患者用监护终端至少包含1个无线腕式血氧仪、1个无线体温传感器（腋温）、1个无线体温传感器（耳温）、1个无线心电采集器、1个无线臂式血压计、1个生命体征中继器； 2.生命体征信号中继器为便携式，不含电源重量应小于100g； 3.中继器支持2种充电方式：触点式和插线式； 4.生命体征传感器全部为低功耗蓝牙无线传输； 5.▲通讯方式：患者无线监护终端与中继器之间为低功耗蓝牙连接，中继器与服务器之间可通过WI-FI、4G或5G物联网连接，须提供技术佐证材料； 6.注册证列明中继器与采集器/传感器的蓝牙传输距离：不小于5米； 7.▲中央站应明确列入医疗器械注册证的结构及组成中； 8.可选配中央站、手持监护终端、床旁监护终端、病房监护终端、移动台车监护终端5种客户端，提供产品彩页等技术证明，并加盖投标人公章； 9.使用4G或5G物联网连接时，系统数据通路可适配医院机房DMZ区的安全策略要求； 10.中央站所用监护终端软件可支持不小于80个床位患者同时监测，提供软件界面截图证明，并加盖投标人公章； 11.中央监护终端大屏：不小于55英寸，触屏； 12.手持监护终端可进行患者1对1监护，也可配合工作站进行不少于80个患者的集中监护，提供手持监护终端的单人和多人2种软件界面截图并加盖投标人公章； 13.手持监护终端运行内存不小于2G，存储不小于16G； 14.手持监护终端屏幕不小于5.5英寸, 分辨率不小于720*1440p； 15.▲手持监护终端须支持4G或5G物联网卡，可定向对特定IP地址远程传输数据，提供手持监护端说明书佐证并加盖投标人公章； 16.床旁监护终端应可安装于病区设备带，尺寸不小于4英寸，触屏； 17.病房监护终端屏幕尺寸：不少于23.6英寸，触屏； 18.病房监护终端支持血氧优先界面，即单独针对血氧大字体显示； 19.▲产品应具备六分钟步行试验功能，应具备六分钟步行试验系统的软件著作权证书，须提供软件著作权证书并加盖投标人公章； 20.▲患者接收方式同时支持不少于4种模式，1）工作站扫腕带码录入、2）工作站键盘录入、3）手持监护终端扫腕带码录入、4）手持监护端触屏输入，须提供技术白皮书或说明书并加盖投标人公章； 21.系统应支持参数实时趋势图、24小时数据及曲线回顾、报警设置、参数设置、波形冻结功能； 22.系统应支持输入患者意识与给氧情况； 23.▲系统应具备EWS早期风险评分功能，即提供基于收缩压、呼吸频率、脉率、体温、血氧饱和度、意识、是否给氧等不少于7个参数的综合动态评分预警，并提供系统界面运行截图并加盖投标人公章； 24.▲系统支持智能分区监护：可自定义不少于10种分区，支持在不同分区的患者可显示在同一中央监护界面的不同分区位置，提供软件界面截图证明； 25.系统支持对床位和分区进行重命名； 26.中央站、手持端均应支持操作患者转区、转床； 27.▲系统可接入医院已有的、具备医疗器械注册证的第三方无线血氧、无线血压设备，提供技术佐证证明； 28.体温测量范围：至少25℃-45℃； 29.注册证列明体温最大允许误差：±0.1℃； 30.▲体温临床精度验证-成人：具备SCI文献证明其与人体核心体温的均差在±0.2℃以内，提供文献原文（英文文献应同时提供翻译件）并加盖投标人公章； 31.▲体温临床精度验证-儿童：具备SCI文献证明其与儿童（<14岁）核心体温的均差在±0.2℃以内，提供文献原文（英文文献应同时提供翻译件）并加盖投标人公章； 32.体温传感器持续工作时间：不小于10天（240小时）； 33.体温数据更新频率：不少于每4秒1次 34.▲支持使用具备医疗器械注册证的非原装心电电极片，须提供技术文件证明； 35.▲心电采集器：重量应小于25g，并提供技术文件证明并加盖投标人公章； 36.心电采集器持续工作时长：不小于 96 小时，提供技术文件证明并加盖投标人公章； 37.心电扫描速度不少于4种：6.25，12.5，25，50mm/s 38.心电波形增益不少于4种： 5mm/mV(×0.5)、10mm/mV(×1)、20mm/mV(×2)、40mm/mV(×4) 39.心率测量范围：30〜200bpm 40.心率最大允许误差：±1% or ±1bpm中的较大者 41.呼吸频率测量范围：0bpm〜120bpm 42.呼吸频率测量精度：当测量值处于10bpm〜120bpm时，精度±2bpm； 43.血压测量范围：0mmHg～290mmHg； 44.血压测量精度：±3mmHg； 45.血压具备手动监测、自动监测、序列监测、整点监测不少于4种测量模式； 46.血压自动监测的测量间隔最小支持1分钟，最大24小时； 47.血压离线数据存储：可存储不小于100次测量数据，提供医疗器械产品技术要求或药监局备案的产品说明书证明； 48.▲血氧模块佩戴方式：主机为腕部穿戴，提供不少于6种探头选择（成人硅胶指套血氧探头、成人指夹血氧探头、成人绑带式血氧探头、儿童硅胶指套血氧探头、儿童指夹血氧探头、儿童绑带式血氧探头），须提供技术文件证明； 49.血氧测量范围：70%～100% 50.▲血氧测量精度：±2%； 51.血氧离线数据存储：可存储不小于72小时测量数据，提供医疗器械产品技术要求或药监局备案的产品说明书证明； 52.提供患者每日累计计步功能； 53.提供患者每日睡眠时长和每日运动时长自动计算功能； 54.▲提供体态侦测功能，并能识别至少6种体态（平躺、侧躺、静止、坐立、运动、跌倒），提供界面运行截图； 55.▲配置充电收纳台车，车内配置UPS不间断电源，可收纳不少于16套患者端监护设备并同时充电； 56.承诺与HIS系统、护理管理系统进行数据交汇； | 病房专用（含多个终端设备匹配4个中央监控设备） | 无 | 原厂保质期（1年含整套设备，包括可穿戴设备及中央显示设备） | 验收合格95%，一年后5% | 国产 | 成都