成都市第四人民医院

招九江院区MRI室磁屏蔽工程服务商

采购项目挂网比选公示

我院拟“招九江院区MRI室磁屏蔽工程服务商”，现就该项目进行挂网比选，特邀请符合条件的供应商前来参加比选。有关事宜如下：

**一、招标单位：**成都市第四人民医院

**二、项目名称**：招九江院区MRI室磁屏蔽工程服务商采购项目

**三、报名时间：**2020年11月12日至2020年11月16日，逾期不予受理。(双休日及法定节假日除外)

上午：08:30-11:30

下午：14:30-17:00

**四、报名地点：**成都市第四人民医院综合采购办

**五、项目基本情况：**

预算金额：197577.74元。

**六、商务要求：**

1.服务期限：1次。

2.屏蔽工程质保一年。

3.付款方式：验收合格后，收到服务商增值税发票之日起15日内支付总金额95%，剩余5%质保期满后支付。

4.需方应提前五日通知中标服务商，中标服务商在接到需方通知之日起25日内完成该项目。

**七、参数要求：**

（一）磁共振机房射频屏蔽系统参数要求

1.本项目为奥泰1.5T系统超导医用磁共振屏蔽系统，所有屏蔽,装饰装修均应满足设备厂家对MRI系统相关屏蔽要求。 项目范围包括磁体室射频屏蔽设计及安装，采用厚度≥0.2mm紫铜板焊接技术；

 2.屏蔽效能满足GB12190-2006《高性能屏蔽室屏蔽效能的测量方法》；

 3.电磁辐射满足 GB8702-88《电磁辐射防护规定》；

 4.配套电器满足国家《安装工程施工及验收规范》中的配套电器 配套装修的相关规定 ，电器满足3C标准；

 5.射频屏蔽：采用紫铜板焊接工艺，坚固耐用；

 6.屏蔽观察窗：≧1.5米（宽）×1米（高）（大视野双层紫铜网或不锈钢网结构，透光度大于70%，无条纹反射，视野清晰），玻璃为钢化玻璃；

7.屏蔽门：推拉式单开铜制MRI屏蔽专用门，门簧片采用铜制进口簧片 屏蔽门内径尺寸1.2米（宽）×2.1米（高）（无磁设计，带锁）；

 8.MRI系统专用电源滤波器：220V 25A滤波器 ；

 9.地面铺设绝缘板，保证壳体与地面绝缘。屏蔽室通过MR系统接地，严禁多点接地。屏蔽室对地绝缘要求大于1000欧姆；

 10.射频屏蔽需要的衰减值：>90 dB ，在频率范围15MHz－128 MHz内；

 11.屏蔽机房内顶部装饰采用铝质网孔板，吸音且无粉尘颗粒掉落隐患；

 12.屏蔽机房墙面装饰必须有吸音设计，建议使用木质吸音板或者防火印花板；

 13.屏蔽机房地面采用塑胶地板焊缝处理，须防滑易清洁；

14.失超管： 严格按照磁共振厂家相关要求设计施工，必须有厂家认可的技术实力，能根据现场情况计算失超管压力并出具相应方案。

（二）磁共振机房磁场5Gs屏蔽参数要求（特殊场地配备）

1.本项目为核磁系统超导医用磁共振屏蔽系统，所有屏蔽,装饰装修均应满足设备厂家对MRI系统相关屏蔽要求。项目范围包括磁体室磁屏蔽设计及安装；

 2.屏蔽效能满足GB12190-2006《高性能屏蔽室屏蔽效能的测量方法》；

 3.电磁辐射满足 GB8702-88《电磁辐射防护规定》；

 4.增强磁屏蔽：根据设备厂家要求，场地需要做增强屏蔽（磁屏蔽），必须采用优质硅钢板材料，杜绝使用普通A3等板材做增强磁屏蔽。

**八、MRI屏蔽项目清单详见附件一，工程量清单详见附件二。**

**九、报名条件：**

参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1.经国家工商行政管理机关注册的企业法人营业执照（包含：电磁屏蔽室设备制造及加工、医用X射线防护室制造及加工、带自屏蔽工业X射线探伤装置的制造及加工等。）、法人与被委托人身份证复印件、法定代表人授权委托书；

2.提供安全生产许可证。

**以上所有资质审原件留复印件，复印件必须加盖单位鲜章，资质不齐的单位不予受理**。

**十、**与我院合作中的供应商将接受我院诚信度月考核，考核不合格者我院有权终止合作，并列入黑名单。

**十一、**凡愿意报名参加我院比选项目的商家，均视为无条件认同我院提出所有比选要求。

 **十二、联系方式：**

地址：成都市营门口互利西一巷8号

联系人：陈女士

电话：028－69515784

成都市第四人民医院综合采购办

 2020年11月12日

**附件一：MRI屏蔽项目清单**







**附件二：工程量清单**

|  |
| --- |
| **分部分项工程清单与计价表** |
| 工程名称： | 成都市第四人民医院MRI磁屏蔽\单项工程1【维修工程】 | 标段： | 第1页 共5页 |
| 序号 |  项目编码  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 定额人工费 | 暂估价 |
|   |   | 扫描室射频屏蔽系统  |   |   |  |  |  |  |
| 1 | 011207001001 | RF射频屏蔽体 | 1.1.5MM铁磁性钢板。材质St03Z，热镀冷轧板Fe P03 G DIN EN0142. 2.主材：优质紫铜皮≥0.2mm | m2 | 207.96 |  |  |  |  |
| 2 | 011102003002 | 地面绝缘3mmPVC板 | 1.自流平地面基层 2.3mmPVC板铺地  | m2 | 41.04 |  |  |  |  |
| 3 | 011102003003 | 地面强化高密度板 | 1.强化高密度板厚度需满足甲方要求 | m2 | 41.04 |  |  |  |  |
| 4 | 010804007004 | RF单开屏蔽门（含门框） | 1.门代号及洞口尺寸 M1221 2.门框或扇外围尺寸 1200\*2100 3.门框、扇材质:铝型材，单开屏蔽大门 | 樘 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 010804007004 | RF屏蔽窗（含窗框） | 1.门代号及洞口尺寸 C1015 2.门框或扇外围尺寸 1000\*1500 3.门框、扇材质:双层铜网及（白玻璃或浮法玻璃）。 | 樘 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 030601003005 | 进风波导器600\*200 | 1.网状结构，材质不锈钢；散流器 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 030601003005 | 回风波导器550\*550 | 1.网状结构，材质不锈钢；散流器 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 030601003005 | 紧急排风波导300\*300 | 1.网状结构，材质不锈钢；散流器 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表-08  |
| **分部分项工程清单与计价表** |
| 工程名称： | 成都市第四人民医院MRI磁屏蔽\单项工程1【维修工程】 | 标段： | 第2页 共5页 |
| 序号 |  项目编码  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 定额人工费 | 暂估价 |
| 9 | 030703008007 | 平衡波导300\*300 | 1.网状结构，材质不锈钢；散流器 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 030702003006 | 失超管 | 1.不锈钢及法兰盘 、外保温层、及警示牌 | m | 20 |  |  |  |  |
| 11 | 030108003008 | 轴流风机150-300W | 1.名称 ：满足甲方要求 2.型号 ：满足甲方要求 3.规格 ：满足甲方要求 4.质量 ：满足甲方要求 5.材质 ：满足甲方要求 6.减振底座形式、数量 ：满足甲方要求 7.灌浆配合比 ：满足甲方要求 8.单机试运转要求：满足甲方要求 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 030702005009 | 空调风管、风道 | 1.塑弹管、保温棉、接头等。包括设备间（酚醛树脂）风管。 | m2 | 100 |  |  |  |  |
| 13 | 030601002010 | LM传导板集成套800\*400 |   | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 030404036011 | 直流电源滤波器 | 1.名称 ：满足甲方要求 2.规格 ：满足甲方要求 3.安装方式：满足甲方要求 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 030404036011 | 照明滤波器 | 1.名称 ：满足甲方要求 2.规格 ：满足甲方要求 3.安装方式：满足甲方要求 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表-08  |
| **分部分项工程清单与计价表** |
| 工程名称： | 成都市第四人民医院MRI磁屏蔽\单项工程1【维修工程】 | 标段： | 第3页 共5页 |
| 序号 |  项目编码  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 定额人工费 | 暂估价 |
| 16 | 030703008007 | 医用气体波导器  | 1.网状结构，材质不锈钢；散流器 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 030404032012 | 紧停开关连线 | 1.名称 ：满足甲方要求 2.型号 ：满足甲方要求 3.规格 ：满足甲方要求 4.安装部位：满足甲方要求 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 030404032012 | 门控行程开关及连线 | 1.名称 ：满足甲方要求 2.型号 ：满足甲方要求 3.规格 ：满足甲方要求 4.安装部位：满足甲方要求 | 台 | 1 |  |  |  |  |
|   |   | 分部小计 |   |   |   |  |  |  |  |
|   |   | 扫描室装修及照明工程  |   |   |  |  |  |  |
| 19 | 011302001013 | 吊顶天棚 | 1.优质铝网孔板、吸音棉及龙骨 | m2 | 41.04 |  |  |  |  |
| 20 | 011207001014 | 墙面装饰板 | 1.优质贴面装饰白板、吸音棉及龙骨 | m2 | 82.32 |  |  |  |  |
| 21 | 011102003015 | PVC塑胶地板 | 1.PVC塑胶地板 | m2 | 41.04 |  |  |  |  |
| 22 | 011105006016 | 铝合金踢脚线 | 1.踢脚线高度 ：满足甲方要求 2.基层材料种类、规格 ：满足甲方要求 3.面层材料品种、规格、颜色：满足甲方要求 | m2 | 2.94 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表-08  |
| **分部分项工程清单与计价表** |
| 工程名称： | 成都市第四人民医院MRI磁屏蔽\单项工程1【维修工程】 | 标段： | 第4页 共5页 |
| 序号 |  项目编码  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 定额人工费 | 暂估价 |
| 23 | 030412001017 | LED平板灯 43W | 1.名称 ：满足甲方要求 2.型号 ：满足甲方要求 3.规格 ：满足甲方要求 4.类型：满足甲方要求 | 套 | 6 |  |  |  |  |
| 24 | 030411003018 | 电缆桥架 | 1.铝合金梯装结构含木方 | m | 20 |  |  |  |  |
| 25 | 010808004019 | 内外门、窗套装饰 | 1.白色复合线条，白色铝塑板 2.尺寸满足甲方要求 | m2 | 2 |  |  |  |  |
| 26 | 010801002020 | 传导板小门 | 1.双面防火板、铝合金盖封条 | m2 | 3 |  |  |  |  |
| 27 | 030601003005 | 进风散流器 | 1.ABS工业塑料 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 28 | 030601003005 | 回风散流器 | 1.ABS工业塑料 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 29 | 030404034021 | 照明开关 | 1.名称 ：满足甲方要求 2.材质 ：满足甲方要求 3.规格 ：满足甲方要求 4.安装方式：满足甲方要求 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 30 | 030404035022 | 插座 | 1.名称 ：满足甲方要求 2.材质 ：满足甲方要求 3.规格 ：满足甲方要求 4.安装方式：满足甲方要求 | 个 | 7 |  |  |  |  |
| 31 | ZB001023 | 屏蔽射频效能测试 |   | 项 | 1 |  |  |  |  |
|   |   | 分部小计 |   |   |   |  |  |  |  |
|   |   | 增强铁磁屏蔽系统  |   |   |  |  |  |  |
| 32 | 011207001024 | 正面铁磁屏蔽 | 1.采用50TW-600硅钢板铁磁屏蔽,单层3mm厚 | m2 | 19.95 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表-08  |
| **分部分项工程清单与计价表** |
| 工程名称： | 成都市第四人民医院MRI磁屏蔽\单项工程1【维修工程】 | 标段： | 第5页 共5页 |
| 序号 |  项目编码  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 定额人工费 | 暂估价 |
| 33 | 011207001024 | 侧面铁磁屏蔽 | 1.采用50TW-600硅钢板铁磁屏蔽,单层3mm厚 | m2 | 25.2 |  |  |  |  |
| 34 | 011207001024 | 顶部铁磁屏蔽 | 1.采用50TW-600硅钢板铁磁屏蔽,单层3mm厚 | m2 | 41 |  |  |  |  |
|   |   | 分部小计 |   |   |   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表-08  |
| **单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称： | 成都市第四人民医院MRI磁屏蔽\单项工程1【维修工程】 | 标段： | 第1页共1页 |
| 序号 |  项目编码  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 定额人工费 | 暂估价 |
|   |   | 脚手架工程 |   |   |   |  |  |  |  |
| 1 | 011701003001 | 里脚手架 | 1．搭设方式 2．搭设高度 3．脚手架材质 | m2 | 82.32 |  |  |  |  |
|   |   | 小计 |   |   |   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表-08  |
| **总价措施项目清单计价表** |
| 工程名称： | 成都市第四人民医院MRI磁屏蔽\单项工程1【维修工程】 | 标段： | 第1页 共2页 |
| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注 |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 |   |   | 4911.07 |  |  |   |
| 1.1 | ① | 环境保护 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 |   | 500.86 |  |  |   |
| 1.2 | ② | 文明施工 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 |   | 917.17 |  |  |   |
| 1.3 | ③ | 安全施工 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 |   | 1463.56 |  |  |   |
| 1.4 | ④ | 临时设施 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 |   | 2029.48 |  |  |   |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 |   |   |   |  |  |   |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |   |   |   |  |  |   |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 |   |   |   |  |  |   |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |   |   |   |  |  |   |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |   |   |   |  |  |   |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 |   |   |   |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。 |
| 表-11 |
| **总价措施项目清单计价表** |
| 工程名称： | 成都市第四人民医院MRI磁屏蔽\单项工程1【维修工程】 | 标段： | 第2页 共2页 |
| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注 |
| 8 | 011707008001 | 工程定位复测费 |   |   |   |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 4911.07 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。 |
| 表-11 |
| **其他项目清单与计价汇总表** |
| 工程名称： | 成都市第四人民医院MRI磁屏蔽\单项工程1【维修工程】 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 金额(元)  | 结算金额（元） | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |   |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合　　计 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 表-12  |
| **暂列金额明细表** |
| 工程名称： | 成都市第四人民医院MRI磁屏蔽\单项工程1【维修工程】 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 16035.04 |   |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合　　计 | 16035.04 | - |
|  |  |  |  |  |  |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。  表-12-1  |
| **材料(工程设备)暂估单价及调整表** |
| 工程名称： | 成都市第四人民医院MRI磁屏蔽\单项工程1【维修工程】 | 标段: |   | 第1页 共1页 |
| 序号 |  材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 暂估(元) | 确认(元) | 差额±(元) | 备注 |
| 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
|   |   |   |   |  |   |   |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。  表-12-2  |
| **规费、税金项目计价表** |
| 工程名称： | 成都市第四人民医院MRI磁屏蔽\单项工程1【维修工程】 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元) |
| 1 | 规费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |   | 4878.55 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |   | 3805.27 |
| (1) | 养老保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |   | 2439.27 |
| (2) | 失业保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |   | 195.14 |
| (3) | 医疗保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |   | 878.14 |
| (4) | 工伤保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |   | 227.67 |
| (5) | 生育保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |   | 65.05 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |   | 1073.28 |
| 1.3 | 工程排污费 | 按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入 |  |   |   |
| 2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）设备费 |  | 9 |   |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 4878.55 |
|  **承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）** |
| 工程名称： | 成都市第四人民医院MRI磁屏蔽\单项工程1【维修工程】 | 标段： | 第1页 共4页 |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
| 1 | 其他材料费 | 元 | 673.53 |   | 1.00 |  |  |   |
| 2 | 1.5MM铁磁性钢板 | m2 | 218.40 |   | 75.00 |  |  |   |
| 3 | 粘结剂 791 | kg | 32.595 |   | 7.00 |  |  |   |
| 4 | 自流坪底漆 | kg | 10.25 |   | 26.00 |  |  |   |
| 5 | 自流坪面漆 | kg | 6.97 |   | 55.00 |  |  |   |
| 6 | 水 | m3 | 0.246 |   | 2.00 |  |  |   |
| 7 | 绝缘3mmPVC板 | m2 | 43.05 |   | 160.00 |  |  |   |
| 8 | 强化高密度板 | m2 | 43.05 |   | 195.00 |  |  |   |
| 9 | 预埋铁件 | kg | 4.989 |   | 5.00 |  |  |   |
| 10 | 电焊条 | kg | 1.245 |   | 5.50 |  |  |   |
| 11 | RF单开屏蔽门（含门框） | m2 | 2.407 |   | 2400.00 |  |  |   |
| 12 | RF屏蔽窗（含窗框） | m2 | 1.444 |   | 1500.00 |  |  |   |
| 13 | 进风波导器600\*200 | 套 | 1 |   | 800.00 |  |  |   |
| 14 | 回风波导器550\*550 | 套 | 1 |   | 500.00 |  |  |   |
| 15 | 紧急排风波导300\*300 | 套 | 1 |   | 330.00 |  |  |   |
| 16 | 平衡波导300\*300 | 套 | 1 |   | 330.00 |  |  |   |
| 17 | 不锈钢板 | m2 | 12.96 |   | 220.00 |  |  |   |
| 18 | 轴流风机150-300W | 台 | 1 |   | 1500.00 |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。  表-21  |
|  **承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）** |
| 工程名称： | 成都市第四人民医院MRI磁屏蔽\单项工程1【维修工程】 | 标段： | 第2页 共4页 |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
| 19 | 直流电源滤波器 | 台 | 1 |   | 230.00 |  |  |   |
| 20 | 照明滤波器 | 台 | 1 |   | 230.00 |  |  |   |
| 21 | 医用气体波导器 | 套 | 1 |   | 300.00 |  |  |   |
| 22 | 锯材 综合 | m3 | 0.015 |   | 1740.00 |  |  |   |
| 23 | 装配式U型轻钢龙骨 | m2 | 41.82 |   | 25.00 |  |  |   |
| 24 | 加工铁件 | kg | 27.675 |   | 5.00 |  |  |   |
| 25 | 塑料薄膜 | m2 | 22.922 |   | 0.40 |  |  |   |
| 26 | 优质铝网孔板 | m2 | 43.05 |   | 80.00 |  |  |   |
| 27 | 胶合板 3mm | m2 | 90.53 |   | 12.00 |  |  |   |
| 28 | 乳胶 | kg | 34.657 |   | 7.00 |  |  |   |
| 29 | 螺栓 | 个 | 186.821 |   | 0.30 |  |  |   |
| 30 | 轻钢龙骨 75×50 | m | 150.609 |   | 10.00 |  |  |   |
| 31 | 轻钢龙骨 75×40 | m | 88.061 |   | 9.00 |  |  |   |
| 32 | PVC地板 | m2 | 43.05 |   | 160.00 |  |  |   |
| 33 | 玻璃胶 | 支 | 2.83 |   | 14.00 |  |  |   |
| 34 | 万能胶 | kg | 0.464 |   | 16.00 |  |  |   |
| 35 | 铝合金踢脚线 | m2 | 3.045 |   | 100.00 |  |  |   |
| 36 | LED平板灯 43W | 套 | 6.06 |   | 86.00 |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。  表-21  |
|  **承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）** |
| 工程名称： | 成都市第四人民医院MRI磁屏蔽\单项工程1【维修工程】 | 标段： | 第3页 共4页 |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
| 37 | 桥架 | m | 20.1 |   | 150.00 |  |  |   |
| 38 | 盖板 | m | 20.1 |   | 20.00 |  |  |   |
| 39 | 木工板 12mm | m2 | 2.047 |   | 15.00 |  |  |   |
| 40 | 型钢 综合 | kg | 2.892 |   | 3.60 |  |  |   |
| 41 | 不锈钢卡口槽 | m | 4.496 |   | 8.00 |  |  |   |
| 42 | 白色铝塑板 | m2 | 2.185 |   | 80.00 |  |  |   |
| 43 | 合页 | 只 | 5.34 |   | 1.50 |  |  |   |
| 44 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 21.78 |   | 0.50 |  |  |   |
| 45 | 传导板小门 | m2 | 2.911 |   | 800.00 |  |  |   |
| 46 | 进风散流器 | 套 | 4 |   | 330.00 |  |  |   |
| 47 | 回风散流器 | 套 | 5 |   | 440.00 |  |  |   |
| 48 | 照明开关 | 只 | 4.08 |   | 9.00 |  |  |   |
| 49 | 成套插座 | 套 | 7.14 |   | 15.00 |  |  |   |
| 50 | 正面铁磁屏蔽 | m2 | 21 |   | 90.00 |  |  |   |
| 51 | 侧面铁磁屏蔽 | m2 | 26.46 |   | 90.00 |  |  |   |
| 52 | 顶部铁磁屏蔽 | m2 | 43.05 |   | 90.00 |  |  |   |
| 53 | 脚手架钢材 | kg | 1.053 |   | 3.60 |  |  |   |
| 54 | 柴油(机械) | kg | 2.325 |   | 8.50 |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。  表-21  |
|  **承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）** |
| 工程名称： | 成都市第四人民医院MRI磁屏蔽\单项工程1【维修工程】 | 标段： | 第4页 共4页 |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
| 55 | 酚醛树脂风管 | m2 | 116 |   | 15.00 |  |  |   |
| 56 | 吸音棉 | m3 | 3.848 |   | 300.00 |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。  表-21  |